# 1. ИД 19. Измерительные преобразователи. Епифанцев В.В. Лекция за 09.02.22

# Классификация и характеристики 
измерительных преобразователей

Проблемы формулировок в трактовке понятий в области измерительной техники существует до сих пор. Несмотря на наличие стандартов на термины и определения, в повседневной практике встречаются формулировки, сохранившиеся в технике традиционно, а также определенные технические жаргонизмы.

Однако в литературе специалисты все чаще пользуются общепринятыми терминами, которые приведем в соответствии с результатом дискуссии, проведенной журналом «Приборы и системы управления», 1971 – № 11, 1971 – № 4.

В настоящее время имеют место два термина, равноценно относящиеся к сути одного и того же прибора: датчик и измерительный преобразователь. Особенности их применения рассмотрим ниже.

Кроме того, встречаются следующие определения.

1. Датчик – это устройство для выделения непосредственно от объекта определенной формы энергии и представления ее в удобную для восприятия форму (информации).

2. Первичный преобразователь – устройство для преобразования одного вида энергии интересующего процесса в другой вид, обычно электрический.

3. Первичное измерительное устройство – прибор для преобразования уровня или формы одного и того же вида энергии (электрический шунт, ротаметрическая трубка и др.).

4. Электроды – устройства для отведения биопотенциалов или для подведения стимулирующих импульсов.

Применяют и наиболее полное определение.

Датчиком биологической измерительно-информационной системы (комплекса) называется конструктивная совокупность одного или нескольких измерительных преобразователей, размещенных непосредственно на объекте измерений и преобразующих измеряемые (контролируемые) параметры в величины, удобные для передачи по каналам связи и дальнейшего преобразования.

По ГОСТ 16263-70 термин «датчик» заменен на термин «измерительный преобразователь», и первый термин отнесен к категории непредпочтительных. Однако среди специалистов это положение оспаривается и в настоящее время термин «датчик» остался в обиходе традиционно.

В основе работы датчика и, соответственно, его назначения лежат в основном два положения:

– тип воспринимаемого параметра (сила, температура, давление, расход, ускорение и т.д.);

– физический принцип преобразования воспринимаемого параметра в электрический сигнал.

Этапы выделения и преобразования информации можно проследить по следующей схеме (рис. 1).

Внешняя среда или образец с веществом

Выделение воспринимаемого

параметра

Преобра-зование

параметра в электрический

сигнал

Канал передачи первичного

электрического

сигнала

Преобра-зование электри-ческого

сигнала

Формирование

закона

уровня

формы

представ-ления

Рис. 1. Последовательность преобразования полезного сигнала

Разнообразие принципов преобразования информации можно проследить на рис. 2, где представлены механические, электрические, термические, оптические величины и схема взаимосвязи их с физическими явлениями.

Рис. 2.1. Схема связей между физическими эффектами 
и измеряемыми параметрами

## 1.1. Классификация измерительных преобразователей

Во многих источниках все датчики разделены на активные и пассивные, или генераторные и параметрические.

Пассивные или генераторные преобразуют энергию сигнала в выходной электрический сигнал (термопары, фотодиоды, пьезокристаллы и т.д.). Эти же чувствительные элементы в иных источниках относятся к разряду устройств прямого действия.

Активные датчик в своей работе требует внешней энергии, называемой энергией возбуждения. Поскольку в процессе преобразования эти датчики меняют свои характеристики в ответ на изменение внешних сигналов, их иногда называют параметрическими. Фактически, в адаптивных датчиках происходит своего рода модуляция питающего (возбуждающего) напряжения в соответствии с изменением параметра датчика. К такого рода устройствам относятся тензорезисторы, термисторы, датчики Холла, магниторезисторы, фоторезисторы и др.

На протяжении длительного времени существовали многочисленные попытки систематизировать датчики биологической информации (ДБИ) и электроды различного назначения. В основном выделялись три признака систематизации:

– форма энергии, несущая информацию об объекте;

– физический принцип отведения (в том числе и преобразования) биосигнала;

– характеристика информации (физический процесс, биофизический параметр и т.д.);

Более расширенная система признаков имеет вид, представленный на рис. 3.

| Датчики биомедицинские (ДБИ) |  |
| --- | --- |
| I. По назначению | Медицинские для лечения |
|  | Для физиологического эксперимента |
|  | Определение состояний оператора |
|  | Исследование биологических объектов |
|  | Для управления биообъектами |
| II. По характеру применения | Внутриполостные ДБИ |
|  | Вживляемые в ткани |
|  | Внутрисосудистые |
|  | Поверхностные, накожные |
|  | Постоянно действующие |
|  | Контрольные и сигнализирующие |
|  | Для специальных (особых) условий |
|  | Лабораторные и образцовые для калибровки, юстировки и др. |
| III. По типу измеряемого параметра | Для фонокардиографии |
|  | Электрокимогафии |
|  | Баллистокардиографии и др. |
|  | Пульсовой осцилляции АД |
|  | АД по шумам Короткова |
|  | Венозного давления |
|  | Флебографии (венный пульс) и т.д. |
| IV. По степени точности | В соответствии с требованиями решаемой задачи |
|  | По классам точности |
| V. По связи чувствительного элемента с объектом измерения | Контактные |
|  | Бесконтактные |
| VI. По принципу преобразования измеряемого параметра в электрический сигнал | Генераторные, непосредственного преобразования (пьезоэлектрические, термопары) |
|  | Параметрические (модулирующие) |
|  | ДБИ с косвенным преобразованием |
| VII. По физическому явлению, положенному в основу преобразования информации | 1. Без преобразования (электроды световоды) |
|  | 2. Омические ДБИ Полупроводниковые Резистивные |
|  | 3. Емкостные |
|  | 4. Индуктивные |
|  | 5. Пьезоэлектрические |
|  | 6. Электронные (механотроны) |
|  | 7. Электрохимические (химотроны) |
|  | 8. Фотоэлектрические |
|  | 9. Термоэлектрические |
|  | 10. Магнитоупругие |
|  | 11. Гальваномагнитные |
|  | 12. Радиометрические |
|  | 13. Оптические (квантовые) |
|  | 14. Акустические и др. |

Рис. 3. Классификационная схема датчиков 
биомедицинской информации и электродов

## 1.2. Характеристика датчиков и функции преобразования сигналов измерения

Общие характеристики датчиков не зависят от физической природы того явления, для которого они разработаны. Для их оценки датчик представляется в форме «черного ящика» со входом и выходом.

Y

X

Рис. 4. Обобщенное представление датчика

На датчик могут одновременно воздействовать различные физические величины (давление, температура, влажность, вибрации и т.д.), но воспринимать он должен только одну величину, называемую естественной измеряемой величиной Х.

Функциональная зависимость выходной величины Y датчика от естественной измеряемой величины X в статических условиях (без учета фактора времени, т.е. скоростей, ускорений величин (), выражаемая аналитически, таблично или графически, называется статической характеристикой датчика (СХД)

.

Статическая характеристика может быть линейной и нелинейной, в частности:

а) логарифмической	;

б) экспоненциальной	;

в) степенной		,

где	а, в – коэффициенты;

K – показатели степени.

Применяется показатель статической чувствительности датчиков в форме отношения малых приращений величин	.

При линейной статической характеристике S = const, а при нелинейной, статическая чувствительность должна быть отнесена к конкретной точке графика СХД (рис. 5). Понятие статической чувствительности аналогично понятию коэффициента усиления, градиента, коэффициента чувствительности и т.д.

Y

Y

Х

Х

S = const t = tg

Хи

Yи

Y

Х

Хи

при

Рис. 5. Виды графиков статической характеристики

Чувствительность датчиков – это величина с разнообразной размерностью, устанавливающая отношение скорости изменения выходного сигнала к скорости изменения входной величины:

.

В случае периодических процессов, в частности гармонических сигналов, чувствительность выражается в форме

,

где	 – отношение амплитуд выходного и входного сигналов (амплитудный модуль);

e-i – фазный аргумент;

– сдвиг фаз между входным и выходным сигналами;

i – мнимая единица (комплексный показатель).

Порог чувствительности – минимальное изменение измеряемой величины, вызывающей изменение выходного сигнала.

С данной величиной связан другой показатель качества датчика, называемый полным диапазоном измерения

,

где	XH – естественный предел измерения;

0 – порог чувствительности датчика.

Динамическая характеристика датчика определяет параметры выходной величины при быстрых изменениях входной. Она может задаваться и описываться следующими зависимостями.

1) формой переходного процесса как реакции выходной величины на скачкообразное изменение входной

,  при

2) передаточной функцией датчика

,

где 	Y(P); X(P) – операторные представления выходной и входной величины в Лапласовом базисе;

3) частотной характеристикой  – зависимостью чувствительности датчика от частоты изменения входного сигнала;

4) фазовой характеристикой – зависимостью сдвига фаз между векторами входной и выходной величин от частоты синусоидального изменения входной величины.

Рассмотрим работу в динамике датчика температуры.

На начальном этапе измерений чувствительный элемент датчика будет иметь температуру, отличную от температуры жидкости, в которую он погружен. Между жидкостью и датчиком будет происходить перераспределение энергии до того момента, когда температуры сравняются.

Первоначально: время t = 0, температура датчика 0; температура жидкости t.

Во время перераспределения тепла температура датчика будет меняться непрерывно и иметь значение s(t). Чтобы поднять температуру материала чувствительного элемента датчики требуется следующее количество тепла:

= mc(s – 0),

где 	m – масса материала;

c – удельная теплоемкость.

Метрологические характеристики ДБИ включают такие понятия, как гистерезис и различные показатели точности работы датчика.

Гистерезисом называется неоднозначность хода статической характеристики датчика при увеличении и уменьшении входной величины (рис. 6). Для упругих элементов (мембран, пружин, сильфонов и т.д.) в понятие гистерезис включается также понятие упругое последействие.

Y

Хmax

Ymax

Y

Х

Хmin

Рис. 6. Схема возникновения гистерезиса

Гистерезис может относится к случайным погрешностям, т.к. его значение определяется не только входной величиной, но и характеристиками работы во времени.

Гистерезис выражается в процентах:

,

где 	Y – неоднозначность выходного параметра при росте и понижении его значений;

Xmax – Xmin – диапазон входной величины.

Причинами гистерезиса в датчиках являются внутреннее трение в упругих элементах, трение в подвижных элементах, ползучесть (например, клеевого состава в наклеиваемых датчиках), магнитный гистерезис и прочие.

Основная погрешность датчика – максимальная разность между действительным значением выходного сигнала и его величиной, соответствующей истинному значению входного параметра. Эта разность определяется по статической характеристике датчика при нормальных условиях и обычно относится к разности предельных значений выходной величины (рис. 7).

,

,

где	Иу – уровень электрического выходного сигнала соответственно;

Иист,  Иу ист – истинные значения входного параметра и выходного сигнала соответственно;

Иу – диапазон предельных значений выходного сигнала.

Нормальными условиями эксплуатации являются: температура окружающей среды 20  5 С, атмосферное давление 760  20 мм. рт. ст.; относительная влажность воздуха 60  20 %; вибрация и поля, кроме гравитационного отсутствуют.

Рис. 7. Формирование основной погрешности датчика

К дополнительным погрешностям датчика относятся погрешности, вызываемые изменением внешних условий по сравнению с их нормальными значениями. Они выражаются в процентах, отнесенных к изменению неизмеряемого параметра (например, температурная погрешность 1 % на 5 С; погрешность от действия магнитного поля 0,5 % на 5 Э и т.д.).

Практическая оценка погрешности измерений различных биологических параметров часто усложняется большим числом одновременно действующих независимых  факторов, вызывающих частотные погрешности. Например, имеют место следующие составляющие результирующей оценки точности измерений:

1) погрешности, вносимые нелинейностью амплитудной характеристики канала из-за несоответствия условий калибровки аппаратуры и условий ее применения на практике – В1   5 %;

2) погрешность, вносимая непрямолинейностью амплитудно-частот-ной характеристики и ее снятия – В2   5 %;

3) погрешности за счет дрейфа нуля – В3   3 %;

4) погрешности, вносимые при обработке кривой записи параметра – В4   5 % и др.

Многие частотные погрешности относятся к классу систематических (Вi), которые наряду с вероятностными (случайными) (Вj) входят в общее значение предельной погрешности измерения:

,

где	 n, m – общее количество составляющих частотных систематических и случайных погрешностей соответственно;

Kp – коэффициент, определяющий закон распределения случайных погрешностей.

Более подробные данные о метрологических характеристиках датчиков и электроизмерительной аппаратуры можно найти в литературе.