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I. НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи фотоэлектрические сортировочные с регулируемым измерительным усилием типоразмера ПФС, выпускаемые по ГОСТ 15900-85, предназначены для автоматического контроля легкодеформируемых деталей малой жесткости и малой шероховатости.

Преобразователи различаются по числу групп сортировки - от 10 до 50. Важным показателем преобразователя яв​ляется время установления выходного сигнала, которое составляет 0,1—0,2 с, что позволяет контролировать на автомате до 5—10 де​талей в 1 с.

В зависимости от цены деления типы преобразователей обо​значаются ПФС 05; ПФС1; ПФС2 и ПФС5, где цифры определя​ют цену деления в микрометрах. Диапазон измерений по шкале составляет соответственно от 0,025 до 0,5 мм, а предел допускае​мой погрешности от 0,12 до 1,2 мкм. Измерительное усилие составляет от 200 до 300 сН. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цена деления шкалы - 1,0 мкм;

Интервалсортировки - 1,0 мкм;

Число групп сортировки - 50

Допускаемая погрешность показаний по шкале - не более (1/4 деления шкалы;

Размах показаний - не более 1/8 деления шкалы;

Смещение настройки за 25000 измеренмй - не более 0,5 деления шкалы;

Допускаемая погрешность интервала сортировки по выходному сигналу - не более 1/2 деления шкалы;

Диапазон регулирования измерительного усилия - 0,05...2Н;

Колебание измерительного усилия не более 0,05Н при измерительном усилии не более 0,2Н и не более 0,2Н при измерительном усилии более 0,2Н;

Производительность преобразователя - не менее 12000 измерений в час для ПФС05 и ПФС1 и не менее 5000 измерений в час для ПФС2 и ПФС5 при измерительном усилии более 80 сН, при измерительном усилии менее 80 сН - 1500 и 1200 измерений в час соответственно;

Наработка до первого отказа для ПФС05, ПФС1, ПФС2 - не менее 1000000 циклов измерений, для ПФС5 - не менее 800000 циклов измерений с вероятностью 0,92;

Электропитание блока фоторезисторов - стабилизированным (3%) постоянным током, с напряжением не более 220 В;

Электропитание лампы осветителя - стабилизированным переменным током частотой 50 Гц с напряжением 7,5...8 В;

Мощность рассеивания на одном фоторезисторе при длительности включения до 1 с. не должна превышать 0,6 Вт, при длительности включения до 0,5 мин - 0,45 Вт при интервале между включениями не менее длительность включения. При длительности включения более 0,5 мин мощность рассеивания не должна превышать 0,1 Вт.;

Фототок при отсутствии светового индекса на фоторезисторах не более 0,15мА;

Присоединительный диаметр 28h7;
Габариты 370х156х98;

Масса 1,8 кг.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип действия фотоэлектрических приборов основан на преобразовании светового потока (от лампы или лазера), прохо​дящего через промежуточный измерительный элемент в электри​ческий сигнал с помощью фотоприемников. В зависимости от ис​пользуемого промежуточного элемента преобразователи делятся на сортировочные (с вращающимся зеркалом); растровые (со штри​ховыми шкалами) и дифракционные (с дифракционными решет​ками).

Сортировочные фотоэлектрические преобразователи построены на базе пружинно-оптического механизма оптикатора. Передаточный механизм преобразователя основан на использовании пружинных свойств скрученной тонкой бронзовой ленты. В середине ленты на свободной от витков части к ней приклеено миниатюрное зеркало. Измерительный стержень, соприкасающийся с деталью, поворачи​вает рычаг, который в свою очередь растягивает скрученную ленту, от чего поворачивается закрепленное на ней зеркало. На это зеркало проецируется световая метка с помощью лампы 4, конденсора, диафрагмы и объектива. Отра​женная световая метка попадает на шкалу и блок фоторезисторов. Число фоторезисторов определяет число размерных групп сортировки. Установка нуля (тонкая настройка) производится винтом 7, который, деформируя плоскую пружину, изменяет натяжение скрученной ленты. Грубая настройка производится поднятием и опусканием преобразователя в стойке относительно столика, на котором устанавливается де​таль.

Наличие шкалы облегчает настройку и обслуживание прибора. При попадании световой метки на любой фоторезистор его элек​трическое сопротивление резко уменьшается, что вызывает сраба​тывание порогового элемента, замыкание контактов реле и выдачу команды на исполнительный элемент, например электромагнит сортировки. 

Для компенсации перепада  измерительного усилия в механизм встроена упругая система с отрицательной жесткостью, выполненная в виде плоской пружины, упруго сдеформированной в трехволновую форму, центральная часть которой жестко соединена с измерительным стержнем.

Для обеспечения регулирования измерительного усилия предусмотрен зубчато-винтовой механизм деформации пружины измерительного усилия. Регулировочный элемент этой системы выступает на задней стенке корпуса преобразователя.

4. ПОДГОТОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ К РАБОТЕ

Для обеспечения нормальной работы преобразователя необходимо предварительно включить лампочку осветителя на 30...40 мин для прогрева преобразователя.

Ослабить контргайку 8 и поворотом гайки 9 влево вывести световой индекс на шкалу и установить его так, чтобы световой индекс в нижнем положении измерительного стержня находился на фоторезисторах ФР0 и ФР0'. Зафиксировать гайку 9 контргайкой 8.

Точную установку светового индекса производить поворотом головки 7.

5. РАБОТА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Не допускать резкие удары по измерительному стержню преобразователя. Устанавливать или снимать измерительный наконечник , передвигая его только вдоль оси измерительного стержня, не допуская его поворотов на стержне, чтобы не повредить пружинной подвески.

Не устанавливать преобразователь шкалой к яркому свету.

Не подавайте напряжение на фоторезисторы при снятой крышке.

Соблюдайте строго режимы мощности рассеивания на фоторезисторах, указанные в технической характеристике.

Напряжение на фоторезисторах должно быть не более 220 В (3%).

Для увеличения срока службы лампы осветителя на нее следует подавать напряжение не более 7,8 В.

Релейный элемент, включенный в цепь фоторезистора, должен менять свое состояние при засветке менее 1/2 фоторезистора.
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