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1 Поверка средств измерений
Поверка средств измерений  ̶ совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. 
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, при выпуске из производства или ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации  ̶  периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. 
Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Правительство РФ устанавливает перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами метрологии. 
Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным в установленном порядке в качестве поверителя средств измерений. 
Поверка производится в соответствии с методикой поверки, утверждаемой по результатам испытаний средства измерений с целью утверждения типа. 
Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание его непригодным к применению. 
Средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию до 1 декабря 2001 г. по ГОСТ 8.326-89 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений", утвержденному и введенному в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 5 декабря 1989 г. № 3554, подлежат поверке по методикам поверки, установленным при их аттестации.
Поверка средств измерений, применяемых в области обороны и безопасности государства, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 780 "Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации".
Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то результаты поверки средства измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак  поверки непосредственно на прибор, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). 
Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, то оттиск знака поверки гасится, «Свидетельство о поверке» аннулируется, и выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы. 
Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются Минпромторгом. 
Сведения о результатах поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке. 
Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несут лица, которыми выполнены поверочные работы. 
Средства измерений подвергаются первичной, периодической, внеочередной, инспекционной и экспертной поверке. 
Первичной поверке подлежат средства измерений при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту. Первичной поверке могут не подвергаться средства измерений при ввозе по импорту на основании заключенных Россией соглашений или договоров о признании результатов поверки, произведенной в зарубежных странах. Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр средства измерений, но допускается и проведение первичной поверки однотипных средств измерений при выпуске из производства на основании выборки, если это установлено методикой поверки.
Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенный межповерочный интервал. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. 
Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерения (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерения (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средства измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений. Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах. 
Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа средства измерений. Государственные региональные центры метрологии, метрологические службы юридических лиц и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет результатов периодической поверки и разрабатывать рекомендации по корректировке межповерочных интервалов. Корректировка межповерочных интервалов может проводиться только Росстандартом. 
Внеочередную поверку производят в процессе эксплуатации (хранения) средства измерений в следующих случаях: 
1) несоответствия знака поверки установленным формам (знаки поверки считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств); 
2) повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных технических средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам регулирования и (или) элементам конструкции средства измерений); 
3) проведения повторной регулировки или настройки с вскрытием пломб, известного или предполагаемого ударного или иного воздействии на средство измерений, возникновения сомнений в его показаниях.
Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению средства измерений при осуществлении федерального государственного метрологического надзора. Такую поверку можно производить не в полном объеме, предусмотренном методикой поверки. Результаты инспекционной поверки отражают в акте проверки. Инспекционную поверку производят в присутствии представителя проверяемого юридического или физического лица. 
Экспертную поверку производят при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам средств измерений и их пригодности к применению. Такую поверку производят государственные региональные центры метрологии по письменному требованию (заявлению) суда, прокуратуры, полиции, государственного арбитража, по письменному заявлению юридических и физических лиц при возникновении спорных вопросов. В заявлении должны быть указаны предмет, цель экспертной поверки и причина, вызвавшая ее необходимость. При осуществлении экспертной поверки средства измерений в необходимых случаях могут присутствовать заявитель и представители заинтересованной стороны. По результатам экспертной поверки составляют заключение, которое утверждает руководитель государственного регионального центра метрологии, и направляют его заявителю. Один экземпляр заключения должен храниться в государственном региональном центре метрологии, проводившем экспертную поверку.
 В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» Правительством РФ утвержден «Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» (Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250).

2 Технология разработки методики поверки

Классификация, правила построения, содержание и порядок создания документов на методики поверки СИ изложены в межгосударственной рекомендации РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений». 
Документы на методики поверки, применяемые в двух или более министерствах (ведомствах), разрабатывают в виде: 
- раздела технического описания (ТО), определяющего методику поверки, или инструкции по поверке в составе эксплуатационной документации, устанавливающей методику поверки одного типа СИ; 
- рекомендации метрологического института, определяющей методику поверки группы средств измерений, объединенных общим признаком и применяемых как непосредственно для поверки, так и для разработки документов по поверке других средств измерений, относящихся к той же группе.
Документы на методики поверки, проводимой в одном министерстве (ведомстве), разрабатывают в виде ведомственных методических указаний; в одной организации (на одном предприятии)  ̶  в виде методических указаний предприятия. 
Разделы ТО или инструкции на методики поверки средств измерений разрабатывают организации-разработчики средств измерений при подготовке их к испытаниям с целью утверждения типа. 
При проведении испытаний средств измерений проводят экспериментальную апробацию документов на методики поверки и определяют возможность их применения при серийном производстве и в эксплуатации. 
Порядок планирования, разработки, согласования, утверждения, регистрации, издания, пересмотра и отмены ведомственных методических указаний и методических указаний предприятия устанавливает соответственно министерство (ведомство) или организации (предприятия). 
Наименование документа на методику поверки состоит из наименования системы (ГСИ), наименования поверяемых средств измерений и наименования объекта стандартизации. 
Документы на методику поверки должны содержать вводную часть и разделы, расположенные в следующем порядке: 
- операции поверки; 
- средства поверки; 
- требования безопасности; 
- условия поверки; 
- подготовка к поверке; 
- проведение поверки; 
- обработка результатов измерений; 
- оформление результатов поверки. 
Если к квалификации поверителей предъявляют особые требования, после раздела «Средства измерений» в документы на методики поверки включают раздел «Требования к квалификации поверителей». 
В обоснованных случаях допускается объединять или исключать отдельные разделы. 
Документы на методики поверки могут содержать приложения. В качестве приложений оформляют, например, программу обработки результатов измерений на ЭВМ, форму протокола записи результатов измерений, технические описания вспомогательных устройств и поверочных приспособлений и т. д.


3 Основные нормативные документы по поверке средств измерений

Основные нормативные документы по поверке средств измерений: 
1) порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утвержден приказом Минпромторга от 02.07.2015 г. № 1815, с изм. от 28.12.2018 г.); 
2) перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии (утвержден Постановлением Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250); 
3) ГОСТ Р 56069-2018 Требования к экспертам и специалистам. Поверитель средств измерений. Общие требования.


Контрольные вопросы 

1. Поясните понятие «поверка средств измерений». 
2. Назовите основные документы, регламентирующие поверку средств измерений. 
3. Как оформляются результаты поверки средств измерений? 
4. Назовите виды поверки средств измерений. 
5. Кем и когда устанавливается межповерочный интервал для средств измерений? 
6. Поясните технологию разработки методики поверки средств измерений.
