Лекция 10.  
Тема: Приборы и оборудование для регистрации ИК –спектров.
План лекции:
1. Источник излучения
2. Оптические материалы
3. ИК – детекторы
4. ИК Фурье-спектрометры
1. Источник излучения
В качестве источника излучения в ИК-спектроскопии чаще всего используют так называемый штифт Нернста или стержень из карбида кремния («глобар»), кото​рые нагреваются электрическим током. Штифт Нернста состоит из смеси окси​дов циркония, церия, тория и иттербия и предназначен для спектральной облас​ти от 5000 до 400 см1, однако он очень быстро изнашивается под действием меха​нических нагрузок. Нагретый до 950 °С глобар обладает достаточно интенсивным и стабильным излучением вплоть до 200 см-1 и ниже. Излучение достаточно вы​сокой мощности порядка 100 мВт особенно необходимо при использовании энер​гозатратных методик, к которым относятся, в частности, ИК-микроскопия, из​мерения в условиях отражения света и особенно сочетание газовой хроматогра​фии с ИК Фурье-спектроскопией.
2. Оптические материалы
Все оптические материалы (линзы, кюветы, а ранее — призмы) должны быть прозрачны для ИК-излучения. Стекло и кварц для этой цели не годятся, посколь​ку они не пропускают инфракрасные лучи. Для используемых прежде призмен-ных монохроматоров призмы изготовлялись из монокристаллов щелочных гало-генидов (NaCl, CaF2, LiF). Co временем эти водорастворимые и гигроскопичные материалы в монохроматорах удалось заменить дифракционными решетками.
Свойства некоторых оптических материалов, которые находят применение в ИК-спектроскопии, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Свойства оптических материалов
[image: image1.png]MaTepuan O6nacTtb nponyckaHus (50%) NMpumeuaHus
MKM cMm

KBapLeBoe cTekno 0,25-3,3 40 000-3000

LiF 0,12-7,0 83 000-1400 | Cnerka pacTtBopuM B BOfe

CaF, 0,13-11,0 77 000-900 OTHOCUTENLHO HEpPacTBOpUM B BoOfle,
ycTonymB K BONbWWHCTBY KUCMOT U Wenoyen

NaCl 0,25-16 40 000-625 PacTteopum B BOfle U CnupTe, C y4eToM npo-

KCI 0,30-20 33 333-500 NyCKaHNs 1 HEBLICOKOW LiEHbI LWUPOKO Nnpu-
MeHseTca ans MK-okoH

AgCl 0,4-30 25 000-333 HepacTtBopuM B Bofle, pacTBOpPMUM B KMUCNOTax

AgBr 0,45-30 22 222—-333 n NH 4CI, yyBcTBUTENEH K YO n3ny4eHunto

KBr 0,23-25 43 500—400 Xopowo pacTBopuMM B BoAe, cnupTe u rnuue-
puUHE, HEMHOIO pPacTBOpUM B adupe, rmrpo-
CKOMU4eH

CsBr 0,24-40 41 666-250 PacTtBopuM B BOflE U KMCnoTax, YpesBbiHanHO
BbICOKO MMrpOCKONUYeH

ZnSe 0,5-20 20 000-500 OTHOCUTENLHO HEpPAcTBOPUM B BoAe, YCTON-
4YMB K XMMpeakTuBam, OpraHN4yeCckKnum Kuc-
notam, pazbaBneHHbIM KUCNOoTaM 1 OCHO-
BaHuaM, ngeansHo nogxoaut ansa HMNBO

Ge 2-18 5000-555 HepacteBopum B BOfle, paCTBOPUM B ropsayen
CepHOW KUCNoTe N amMnake, NnpurogeH ans
HMBO

KRS-5 0,6—-38 16 666—263 Cnerka pacTtesopum B BOfle, pacTBOpuM

B Weno4ax, He NMrpocKonnyeH, BbICOKOTOKCH-
YyeH, ugeanbHo nogxoaut gna HIMNBO





3. ИК - детекторы
Для определения интенсивности инфракрасного (теплового) излучения при​меняются способы, позволяющие быстро и с высокой чувствительностью прово​дить измерения температуры. В качестве детекторов в ИК-спектрометрах раньше использовали термоэлементы или ячейку Голея. Тепловое расширение газа, кото​рым заполнена ячейка Голея, деформирует мембрану, и эта деформация фиксиру​ется с помощью светового указателя.
Кроме «медленных» детекторов на основе термоэлементов или ячейки Голея, существуют и быстродействующие пироэлектрические. В этом качестве в ИК-спек​трометрах отлично зарекомендовали себя высокочувствительные, работающие в смежных областях спектра детекторы из InSb и HgCdTe. При наложении их друг на друга получают детектор, так сказать сэндвич-структуры, покрывающий ши​рокую спектральную область от 1 до 18 мкм.
При температуре ниже точки Кюри сегнетоэлектрические вещества типа три-глицинсульфата с примесью дейтерированного L-аланина (ДЛАТГС) способны к сильной мгновенной электрической поляризации под действием инфракрасного излучения, когда температура такого кристаллического материала изменяется. Изменение поляризации можно измерить в виде электрического сигнала, если с обеих сторон на поверхности кристалла разместить электроды для образования конденсатора. Этот эффект аналогичен пьезоэлектрическому, когда механичес​кое давление на кристалл вызывает электрическое напряжение в пределах его поперечного сечения. Генерируемое на электродах детектора напряжение возрас​тает пропорционально температуре. Таким способом формируется сигнал, кото​рый линейно зависит от энергии попадающего на детектор излучения. Заметное повышение отношения сигнал/шум достигается при использовании охлаждаемого высокочувствительного фотодиодного детектора на основе твердого раствора HgCdTe (русское сокращение КРТ, по-английски МСТ).
Интенсивность поглощения измеряется, как правило, в процентах пропуска​ния (прозрачности). В этом случае области поглощения проявляются в получен​ном спектре в виде минимума. Положение полос указывается либо как длина вол​ны λ (в мкм), либо как волновое число v' (в см-1), которое определено следующим образом:
[image: image2.png]vi=1/A.




Из этих двух способов предпочтение отдается шкале волновых чисел, так как волновые числа, в отличие от длин волн, прямо пропорциональны энергии воз​буждения соответствующих колебательных переходов. В этом случае одинаковые интервалы в спектре соответствуют одинаковым разностям энергий. Таким обра​зом, при использовании шкалы волновых чисел удается достаточно легко распо​знавать полосы поглощения, относящиеся к обертонам и составным колебани​ям. При регистрации в шкале длин волн это невозможно. Волновые числа в боль​шинстве случаев не совсем точно называют частотами колебаний, хотя они отличаются от собственно частот множителем 1/с. На рис. 1 приведен в качестве примера инфракрасный спектр полистирола.
[image: image3.png]Mponyckanuue, %
100

e [N ~AA
80 |- "

60 [+

40 |-

20 -

0

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800

BonHosoe 4ucno, cm-1




Рис. 1. ИК-спектр полистирола
4. ИК Фурье-спектрометры
ИК Фурье-спектрометры, без разложения света а составляющие частоты, с помощью интерферометра Майкельсона генерируют  интерференционный сигнал интерферограмму, которая в результате частотного анализа (преобразования Фу​рье) преобразуется в спектр. Конечно, интерферометр Майкельсона известен еще с начала XX века, но поскольку результат измерения подлежит математическому преобразованию в интересующий аналитика спектр, то выполнение столь слож​ной процедуры стало возможно только с появлением современной вычислительной техники.
Интерферометр Майкельсона

Важными элементами конструкции интерферометра являются неподвижное и подвижное зеркала и светоделитель. Светоделитель расщепляет поступающее от источника излучение на две равные части, которые направляются в разные сто​роны. Одна часть света попадает на неподвижное зеркало, другая — на подвижное (сканер). После отражения зеркалами обе части излучения вновь объединяются тем же самым светоделителем. На оптическом пути между светоделителем, об​разцом и детектором оказывается излучение из обоих плеч интерферометра.
На рис. 2 представлена принципиальная схема Фурье-спектрометра. 
[image: image4.png]NHTepdpepomeTp

MoaBuxHOE MQTOHHMK NK-nanyuyeHuna

NIOCKOE 3epKano g
JlazepHbin
HenoasuxHoe AETEKTOP

Na0CKoe 3epkano

MprnemHnk NK-nanyvyeHns

Csetopoenurtenb BorHyToe 3epkano
C OTBEPCTMEM MO LEHTPY
| ANs NpoxoXaeHus
T na3epHoro nyya
>—<
T
Bornytoe
3epKano Kamepa obpasua i Nasep ]

[MTnockoe 3epkano nasepa




Рис. 2. Компоненты ИК Фурье-спектрометра

Если расстояния обоих зеркал от светоделителя равны, то, независимо от длины вол​ны, возникает интерференционный максимум (конструктивная интерференция). В таком положении наблюдается максимальный сигнал (позиция белого света). Если зеркало отклоняется от равновесного положения, то в результате деструк​тивной интерференции сигнал быстро затухает. Результатом измерения является функция зависимости интенсивности излучения от изменения длины пути ∆s подвижного зеркала. Эта функция называется интерферограммой.
Запись интерферограммы осуществляется в результате перемещения подвиж​ного зеркала в прямом и обратном направлениях. Соответствующее положение этого зеркала точно определяется с помощью лазера. Интерферограмма, пред​ставленная на рис. 3, пересчитывается в собственно инфракрасный спектр с помощью Фурье-преобразования. 
[image: image5.png]A




Рис. 3. Интерферограмма

Весь процесс, включающий в себя два этапа запись интерферограммы и преобразование Фурье, занимает, в зависимости от возможностей прибора и производительности используемого компьютера, всего доли секунды. При технике ускоренного сканирования (rapid-scan) спектры сни​маются в стремительной последовательности, причем в точках возврата сканер должен получать максимальное ускорение. Скоростная ИК Фурье-спектроско​пия успешно используется для изучения механизмов реакций.
PAGE  
2

